| VACUSILL HV | VACUSILL LV | VACUSILL HV | VACUSILL LV |
| --- | --- | --- | --- |
| Ref. 4330601 | Ref. 4330602 | Ref. 4330000 | Ref. 4330200 |
|  | 1,75 л (PC) Ref.: 4383002 (PSU) Ref.:4383012 1л DISS (PC) Ref.: 4383006 (PSU) Ref.: 4383005 Ref. 4383500 Регулятор, водный манометр см. 0-30 cm H2O Regulator, water manometer 0-30 cm H2O 4 L (PC) Ref.: 4383004 (PSU) Ref.:4383014 1,75 L DISS (PC) Ref.: 4383022 (PSU) Ref.:4383032 |  |

## ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

| Модель /Model/ | VACUSILL HV | VACUSILL LV |
| --- | --- | --- |
| REF | 4330601 | 4330602 |
| Прибор в комплекте: Complete suction unit: | Регулятор + шкала измерительная + водная ловушка + предохранительный клапан + фильтр частиц. Regulator + vacuometer + water trap + security valve + particle filter |
| REF | 4330000 | 4330200 |
| Прибор в комплекте: Unité complète | Регулятор + шкала измерительная + фильтр Regulator + vacuometer + filter |
| Классификация Classification : | Высокий вакуум / Высокий поток High Vacuum / High Flow | Низкий вакуум / Высокий поток Low Vacuum / High Flow |
| Вакуум / Vacuum | 0 – 100 kPa (760 mmHg) | 0 – 20 kPa (150 mmHg) |
| Потокl/ Flow (протестировано при подаче скорости потока = 200л /мин) (tested at flow supply=200L/min) | 0 – 150 L/min. * | 0 – 80 L/min. * |
| Размеры/ Dimensions | 180 x 88x 107 mm |
| Вес/ Weight | 480 g |
| Точность/ Precision | 2.5 % |
| Внутренняя резьба/ Inlet thread | Witworth-Gas 1/4 ’’ |
| Стандарт/ Standard | EN ISO 10079-3 : 2000 |

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Важно: Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Оборудование должно обслуживаться высококвалифицированным медицинским персоналом.

- Присоедините аппарат к источнику вакуума с переключателем в позиции «OFF»-выключено.

- Прикрепите ёмкость для сбора к фильтру или ловушке для отсасываемых масс, находящимся в нижней части прибора.

- Установите требуемый поток вакуума при помощи ручки-регулятора. Сила потока «больше-меньше» регулируется при помощи ручки-регулятора «+/-».

- Включите аппарат, установив ручку регулятора в позицию «ON».

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Не используйте жиросодержащие и любриканты для смазки оборудования.

- Не прикладывате силы для поворота ручки-регулятора.

- Соблюдайте стандартные рекомендации подачи вакуума

- Используйте только оригинальные запчасти.

- Используйте бактериальный фильтр воизбежании контаминации оборудования.

ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

- Используйте только продукцию пригодную для очистки латуни, поликарбоната, полисульфона.

- Не используйте абразивные и порошкообразные моющие средства.

- Регулярно меняйте фильтр частиц.

РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Рекомендуется производить технический осмотр квалифицированным персоналом каждые 3 года. В случае возникновения неполадок в процессе эксплуатации оборудования, рекомендуется проводить осмотр и тестирование.

  - Ремкомплект (Арт. 4330001) включает части C, D, E и F (см. рисунок). Допускается замена только C, D, E и F частей, А, В и верхние части замене не подлежат.

  - Вакуумметр поставляется «навинченным» на прибор, чрезмерное усилие при навинчивании может повредить резьбу.

### USER INSTRUCTIONS

Important: Before to use the equipment, read carefully these instructions. The equipment Vacusill should only operated by fully qualified medical staff.

- Attach the equipment to the vacuum supply with the ON/OFF in OFF position.

- Secure the collection jar to the filter which is located towards the bottom of the apparatus, or to the water trap (if it is present).

- Select the required vacuum range by turning the regulation knob. If the required level is outranged, to reduce it will be necessary to permit the flow by the equipment (opening the ON/OFF knob).

- Put the ON/OFF knob in ON position and start the suction.

RECOMMENDATIONS

- Do not use either grease or lubricant oil in the fittings.

- Do not force the control regulation knob.

- Observe the standard supply suggestions (vacuum level).

- Use only original spare parts.

- Insert a bacteria filter between the collection jar and the regulator to avoid the contamination of the equipment.

CLEANING AND DISINFECTION

- Use only products qualified to clean brass, polycarbonate, PSU and ABS.

- Do not use abrasive or detergent based products.

- Replace the particle filter periodically and always in presence of dirty or humidity.

REPAIRING AND MAINTENANCE

It’s recommended a maintenance check each 3 years, by qualified and/or reliable staff, even though that signs of malfunction appears, the unit must be checked.

  - Regulation system: The repairing kit (Ref. 4330001) includes the parts C, D, E and F (see the attached drawing). Although the regulator assembly is simple, it should be performed exclusively by maintenance qualified personnel. The back-bone body must be unscrewed with a proper tool to do not damage the plastic parts and afterwards it should be firmly screwed. During the substitution of the kit parts, only must be disassembled the parts C, D, E and F, being careful to do not unscrew the in-factory calibrated parts (parts A, B and uppers).

  - Vacuometer: It is supplied screwed to the regulator body, fixed due to a screw-sealant. The excessive torque or the excess of screw-sealant may damage or obstruct the regulator. The references of the spares are detailed in the attached drawing to this manual.

DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD   CE DECLARATION OF CONFORMITY

HERSILL, S.L.

Puerto de Navacerrada, 3  -  P.I. Las Nieves  -  28935 Móstoles (Madrid)

España  -  Spain

| declara bajo su única responsabilidad que los productos detallados más adelante son conformes con la Directiva 93/42/CEE de 14 de Junio de 1993, referente a productos sanitarios. Declaración sujeta al procedimiento expuesto en el Anexo II de la Directiva 93/42/CEE. | declare under our sole responsibility that the products listed below are in conformity with the provisions of Directive 93/42/EEC of 14 June 1993, concerning medical devices. Declaration subject to the procedure defined in the Annex II of the European Directive 93/42/EEC. |
| --- | --- |
| Tipo de producto | Product type |
| EQUIPO MÉDICO DE ASPIRACIÓN | MEDICAL SUCTION EQUIPMENT |
| Denominación de producto | Product name |
| VACUSILL HV / VACUSILL LV |
| Clasificación del producto | Product Classification |
| II a |
| Certificado nº | Certificate nº |
| 1067/MDD |
| Fecha de emisión | Issued on |
| 2008-01-22 |
| Fecha de validez | Validity date |
| 2011-07-26 |
| Aprobado por (firma) | Approved by (signature) |
| Oscar M. Jordán |
| Cargo: Director Gerente | Title: Managing Director |

# Text boxes

EMBED CDraw5

Ref. 4450061

Универсальное рельсовое крепление для накопительной ёмкости

Universal rail clamp with collection jar support.

Ref.: 4330006 Ручка регулятора

Regulator body

Ref.: 4330203 Ручка регулятора

Regulator body

Ref.: 4330010

Набор фильтров

Filter kit

Ref.: 3330102 Вакуумметр Vacuometer

Ref.: 3330101 Вакуумметр Vacuometer

Ref.: 4330150

Ловушка для отсасываемых масс с предохранительным клапаном и фильтром.

Water trap with security valve and particles filter

Ref.: 4330203 Ручка регулятора

Regulator body

Ref.: 3330102 Вакуумметр

Vacuometer

Ref.: 4330006 Ручка регулятора

Regulator body

Ref.: 3330101 Вакуумметр

Vacuometer

Высокий вакуум

High vacuum

Bajo vacío

Низкий ваккум

Высокий вакуум

Haut vide

Низкий вакуум

Low vacuum

| Переходники для настенного крепления |
| --- |
| Стандарт SS 8752430 BS5682 NF S 90-116 DIN 13260 DISS | Артикул 4390001 4390003 4390004 4390007 4390016 |

Ref. 4430050

Рельсовая система с универсальным креплением, 1,5 м, трубка высокого давления

Rail system, with universal rail clamp and 1,5 m high pressure hose

Ref. 4330011

Упаковка 25 фильтров

25 filters pack

Ref.: 0940023

Аспирационная трубка ПВХ 8x13 мм (1 метр)

Suction tube PVC  8x13 mm

(1 meter)

Ref.: 4330012

Переходник на бутылку

Bottle fitting